TXR-150D塑料洛氏硬度计

一、硬度计的技术参数

1  初试验力：98.07N   允差±2.0 %

2  总试验力：588.4N、980.7N 、1471N   允差±2.0 %

3  压头规格：φ3.175mm球压头 φ6.35mm球压头 φ12.7mm球压头

4  电源： AC220V±5%，50~60Hz

5  延时控制：2~60秒任意键入（塑料洛氏硬度测试的总试验力保持时间为15秒）

6  被测试件允许最大高度：175mm

7  球压头中心到机身距离：165mm

8  硬度计外形尺寸（长×宽×高）：520×215×700（mm）

9  硬度计重量约：78kg

10 塑料洛氏硬度计的示值误差和重复性（表1）

表1

| 标尺 | 标准硬度块硬度范围 | 硬度计示值允差 | 示值重复性不大于 |
| --- | --- | --- | --- |
| HRE | 70~94HRE | ±2.0HRE | 2.5HRE |
| HRL | 100~120HRL | ±1.2HRL | 1.5HRL |
| HRM | 85~110HRM | ±1.5HRM | 2.0HRM |
| HRR | 114~125HRR | ±1.2HRR | 1.5HRR |

二、塑料洛氏硬度试验标尺、压头、试验力及应用范围（表2）

表2

| 标尺 | 球压头 | 初试验力（N） | 总试验力（N） | 应用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HRE | φ3.175mm (1/8英寸) | 98.07 | 980.7 | 硬塑料、硬橡胶、铝、锡、 铜、软钢、 合成树脂及磨 擦材料等。 |
| HRL | φ6.35mm (1/4英寸) |  | 588.4 |  |
| HRM | φ6.35mm (1/4英寸) |  | 980.7 |  |
| HRR | φ12.7mm (1/2英寸) |  | 588.4 |  |

三、标准配置：

| 序号 | 名称（规格） | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | φ3.175mm钢球压头 | 1只 |
| 2 | φ6.35mm钢球压头 | 1只 |
| 3 | φ12.7mm钢球压头 | 1只 |
| 4 | φ3.175、φ6.35、φ12.7（mm）钢球 | 各2粒 |
| 5 | 大平试台 | 1只 |
| 6 | 中平试台 | 1只 |
| 7 | “V”型试台 | 1只 |
| 8 | 标准洛氏硬度块： |  |
|  | HRE、HRL、HRM、HRR | 共4块 |
| 9 | 保险丝 2A | 2根 |
| 10 | 电源线 | 1根 |
| 11 | 砝码A、B、C | 共3只 |
| 12 | 水平仪 | 1只 |
| 13 | 水平调节螺钉 | 4只 |
| 14 | 螺丝片 | 1把 |
| 15 | 呆板手 | 1把 |
| 16 | 尼龙防尘袋 | 1只 |
| 17 | 产品合格证书 | 1份 |
| 18 | 产品使用说明书 | 1本 |